| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合验光仪 | 1 视力检查器： 1.1 检查范围： 球镜：0～-19.00D（0.12/0.25D步长） 0～+16.75D（0.12/0.25D步长） 柱镜：0～-6.00D（-8.00） 0.25D步长 1.2 柱镜轴向：0～180º（5º步长）； 1.3 棱镜：-20Δ～0～+20Δ（1.0Δ步长）； 1.4 棱镜基底方向：向上、向下、向内、向外； 1.5 近用视力检查：当PD为64mm时，双眼光轴会交在眼前方40CM处； 1.6 双眼平衡测试：棱镜分离法和偏光片； 1.7 交叉柱镜：±0.25D（±0.37D和±0.50D可选）； 1.8 瞳距PD：48～75mm（1mm步长）； 1.9 检眼镜补偿片：+1.50D； 1.10 镜眼距调节：12～20mm 每2mm步长（13.75mm）； 2 自动视力表投影仪： 2.1 投射距离：2.9至6.1米； 2.2 视标放大倍率：30倍（5米距离内）； 2.3 视标尺寸：330×270毫米，φ300毫米； 2.4 视标数量：30种； 2.5 视标更换速度：一幅/0.03秒； 2.6 遮盖板数量：完全打开1个，水平5个，垂直8个，单独显示21个，红绿1个； 2.7 遮盖板更换速度：一幅/0.02秒； 2.8 程序：2套程序，每套程序最多30个步骤； 2.9 投影灯泡：12V 50W（卤素灯泡）； 2.10 自动关机：10分钟； 2.11 电压：交流电120，220，230或240伏，50/60赫兹； 2.12 额定功率：80瓦； 3 工作台： 3.1 椅座升降范围：520-670mm； 3.2 照明灯：27W FPL27EX-Y； 3.3 桌面旋转：0-90度； 3.4 抽屉尺寸：590×380×60mm； 3.5 大桌面尺寸：1000×520mm； 3.6 挂臂摆动范围：±25； 3.7 电源：额定输入电压：220V AC 频率：50Hz 保险：6A 250V AC 3.8 输入功率：220VA； 4. 标准配置：视力检查器 1台 自动视力表投影仪 1台 工作台 1台 | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 2 | 非接触性眼压计 | 1. 测量范围：1mmHg-60mmHg； 2. 量程设置：30mmHg, 60mmHg； 3. 测量精度：1mmHg； 4. 工作距离：11mm； 5. 对焦方法：五个对焦点+对焦提示； 6. 对焦方式：三位自动对焦、手动对焦、触摸屏对焦； 7. 内部固视灯：绿LED； 8. 摇杆运动行程：前后：40mm 左右: 80mm 上下: 20mm ★9.数据存储。内部存储2000例病例，外扩USB存储器可以存储高达100万病例； ★10. 支持数据，包括ORA波形数据、眼压数据； 11. 标准配置：主机 1台 保险 4 (主机内已放两个) 打印纸 4卷 电源线 1条 防尘罩 1个 操作手册 1本 升降台 1台 | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 3 | 电脑视野仪 | 1. 全中文界面； ★2. 专用视野图像系统处理软件V1.0.1,提供国家信息产业局软件认证证书； ★3. 具备环境光检测功能； ★4. 眼位跟踪灵敏度5档可调； 5.刺激器 （1）刺激面类型： 半球型（半径:300mm）； （2）光源波长： 580 nm 650 nm； （3）刺激光亮度： 2.5～1000 （asb）； （4）刺激光能级： 27级，每级1db； （5）视标： =2 mm； （6）刺激密度选择： 144（60度范围内）； （7）刺激持续时间选择：0.2～2.0 （S）； （8）刺激间隔时间选择：0.2～3.0 （S）； （9）固视监视: 多媒体摄像自动眼位监测和盲点刺激间接监视； （10）腮托行程:垂直70MM 水平90MM ； ★6.视野标准模式：BG模式、LVC模式、C08模式、D1模式、ST模式、32模式、C07模式、M2模式、N1模式； 7.检测方法：定量检测、定性检测、自动阈值、快速阈值、全阈值、盲点测试； 8、检测范围：检测范围为以下单独各项或部分的任意组合 （1）中心10加密；（2）中央30；（3）周边第一象限；（4）周边第二象限；（5）周边第三象限；（6）周边第四象限； （7）周边60～90； 9.辅助程序 （1）文件管理：包括检查结果的归类存挡、比较及打印输出； （2）阈值复查：对已有档案的患者能进行选择复查，以节省时间、提高检查结果的精确度，复查选点时，可以点击选取，也可以拖动选取； 10.报告输出： 数字图、灰阶图、彩色灰阶图、彩色三维立体图、剖切图、统计结果和病人基本信息。包括假阴性、假阳性、盲点检测、平均视敏度检查结果。假阴性、假阳性、盲点监测结果对该次检查的受检者配合情况给出客观评价，从而对检查的准确性提供依据； ★11、具备DICOM3.0接口，可接入医院HIS系统，PACS系统； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 4 | 全自动免制模磨边机 | 1. 磨边系统：免制模 2. 磨削材质：玻璃片、树脂片、PC片、高折射率树脂片 3. 磨片直径：直径小于90mm 4. 显示范围：直径小于110mm 5.磨片夹紧力：调节档数不少于三档； 6.砂轮直径：φ100mm； 7. 磨片精度：±0.1mm 8.供水系统：循环泵供水 9.配有扫描中心仪； 8.1 液晶屏：真彩触摸屏；尺寸不小于6.5 8.2 液晶屏可调角度：20°~100°； 8. 3单片标准扫描时间：小于20s | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 5 | 半自动磨边机 | 1. 磨片直径：φ18~φ80mm； 2. 磨片夹紧力：多级调压； 3. 砂轮直径选配：φ100mm； 4. 砂轮工作线速度：16.7m/s； 5. 电气功耗：400VA； 6. 工作电压和频率：AC220V（110V） 50Hz（60Hz）； 7. 供水系统：循环供水或直接供水； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 6 | 手动磨边机 | 1. 用于眼镜店玻璃片、树脂片、PC片、高折射率树脂片磨边、修边、抛光。 2. 三种砂轮组合使用：粗磨、细磨、槽磨； 3.配有照明灯和双支架； 4.电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz 5.功率：120W | 3 |  |
| 7 | 儿童视力筛查仪 | ★1. 可根据受测者的具体情况设置为儿童、成人和近视模式测量模式； ★2. 自动检测出屈光度（包括近视、远视、散光和不等视）问题 ★3. 可检测任何瞳孔大小的眼睛； ★4. 测量范围： 球镜度：-9.0D～+8.0D，柱镜度：-3.0D～+3.0D 散光轴：1°～180° 4. 超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离； 5. 发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近提示操作者调整距离； ★6.全中文操作界面；主机可以存储420个检查结果； ★7. 可充电锂电池，电池电量不小于2000mAh，持续使用时间大于6个小时； - 8.带打印出报告功能 | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 8 | 手持式眼底照相机 | 1.适用范围：从2岁儿童到成人全年龄段，手动检测出眼底清晰图像； 2.拍摄模式：免散瞳拍摄眼底彩照,手动调焦； 3.测量范围：视场：45度 屈光补偿：+20.0 ～ -20.0D 工作距离：30 mm 最小瞳孔直径：2.5mm 4.图像分辨率：500万像素； 5.显示：3.5英寸TFT彩色屏； 6.图片格式：JPEG； 7.光源：双光源，自然白光LED，近红外LED； 8.功率：≤ 6VA； 9.存储：MicroSDcard.最大支持到16G ★10.带打印格式：Wifi实时传输，通过电脑连接打印机打印，也可以Wifi打印机出报告； 11.镜头：镜头可拆，便携； 12.可充电池：可充电锂电池3.7V，3400mAh，可连续工作3小时； ★14.外接设施：配备手机APP软件，电脑软件，达到无线传输； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 9 | 儿童弱视治疗仪 | 1.用于对青少年弱视患者进行提高视力的辅助治疗； 2. 后像光最大光照度在0Lx~1200Lx范围内； 3.功能； 3.1 光刷 3.2 红闪视标 3.3 后像（后像图标） 3.5 等级视力-对比敏感度 3.6 双焦飞点阈值视标（飞点阈值视标） 3.7 视觉生理（双焦干涉视觉生理） 3.8 手脑眼描图作业（干涉描图） 3.9 视觉定位（差异视、融合视训练、同时视、平面立体、斜面立体、眼球灵敏度) 4红光闪烁频率为＞5次/min； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 10 | 同视机 | 1. 倍率：1.65，视场≥56mm； 2. 红光（λ=640nm）闪烁系统； 3. 左右镜筒可饶竖轴转动：集合50°，发散40°； 4. 左右镜筒可饶横轴转动：±30°； 5. 左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△； 6. 左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°； 7. 瞳距调节范围：45~75mm； 8. 暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器； 9. 仪器照明装置：LED发光器； 10. 海丁格刷装置：速度可调节：50~100转/分； 11. 闪烁装置：手动和自动两种； 12. 自动闪烁频率调节范围：30~300/分，十档准确分级； 13. 自动闪烁明暗交替方式：一周期中 1/4点 3/4灭； 1/4点 3/4灭； 3/4点 1/4灭； 14. 自动闪烁装置种类：左右同时点灭； 左右交替点灭； 左右一方常点，另一方常灭； 左右一方常灭，另一方常点或常灭； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 11 | 手持式裂隙灯 | 1. 类 型：交角体视式； 2. 改变倍率形式：物镜两档可变； 3. 放大倍率：10X、16X； 4. 视度补偿：±6D； 5. 瞳距：50mm — 75mm； 6. 工作距离：60mm； 7. 裂隙宽度：0 --12mm 连续可调； 8. 裂隙高度：0.2mm、1mm、5mm、12mm； 9. 滤色片：减光片、无赤片、钴蓝片； 10. 光源：LED灯泡； 11. 照度：30000Lx； 12. 电源：锂电池； 13. 工作时间：正常使用2.5小时； | 1 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 12 | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 1. 病变真实，更换简单易于操作； 2. 有利于反复对比观察。 3. 基本配置： 4. 眼视网膜病变检查训练模型1个；眼底病变配件13个： 正常视网膜；老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 视网膜中心静脉闭塞；高血压性视网膜病变； 视乳头水肿；视神经盘凹陷；视神经萎缩； 轻度背景型糖尿病视网膜病变；背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变；增殖前期糖尿病视网膜病变1期；增殖前期糖尿病视网膜病变2期；增生性糖尿病视网膜病变； 糖尿病视网膜病变； | 2 |  |
| 13 | 多功能视力灯箱 | 1. 视力表灯箱外形尺寸（5m、标准对数）； 2. 多功能LED：920mm×450mm×25mm； 3. 使用电源：交流220V±22V、频率50Hz±1Hz ； 4. 光源色温不小于6500K ； 5. 均匀系数不小于0.7 ；； 6. LED额定寿命50000h； 7. E字标、射线散光视标、检验视标、圆点散光视标、四点视标； | 2 |  |
| 14 | 眼球模型 | 1眼球放大模型： 1.1用于显示人类眼球的解剖结构，如眼球壁的三层膜（外膜、中膜和内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体； 1.2模型用PVC制成，按实物放大6倍，置于底座上； 2眼球与眼眶放大模型： 2.1眼球与眼眶放大模型展示了眼和视神经在眼窝（底和中壁）里的位置。分成10件，3倍放大； 3眼球成像：模型置于基板上，可演示眼球成像功能； | 6 |  |
| 15 | 镜片/镜框 | 1 镜框材质：金属； 2 镜片材质：树脂； 3 度数：平光镜； | 100 |  |
| 16 | 试镜架 | 1 验光试镜架： 1.1 分度盘轴位刻度：165°~0°~180°； 1.2 镜片在镜框内围绕光轴旋转度数：360°； 1.3 左和右镜脚长度调节范围：90mm~99mm；每种规格从小到大依次递增1mm； 1.4 材质：优质尼龙； 2 可调验光试镜架： 2.1 单眼移动范围25mm～40mm； PD，眼睛高度、耳朵高度都可调节； 2.2 瞳距调节范围：双眼瞳距48～80mm，左或右瞳距24～40mm，最小刻度值 1mm； 2.3 分度盘轴位刻度：左分度盘120°～0°～135°； 右分度盘45°～180°～60°； 轴位刻度沿镜框轴线逆时针方向增大，其刻划间隔为5°； 2.4 镜框内孔径：Φ32.5mm； 2.5 左或右镜框同时能插放镜片数： 4片； 2.6 镜片在镜框内围绕光轴旋转度数： 360°； 2.7 镜片光学轴线与镜框几何轴线的不平行度： ≤2.5°； 2.8 镜片光学中心与镜框几何中心的不同心性： ≤0.5mm ； 2.9 镜片相对于镜框几何中心位置的位移量： ≤0.3mm； 2.10 鼻托调节范围： 长度：0～14mm；角度：0°～30°； 2.11 左或右镜脚长度调节范围： 98mm～135mm； 2.12 左、右镜脚最大间距： 200mm； | 5 |  |
| 17 | 眼镜整形工具 | 1 配置： 1.1 鼻支架调整钳（扁嘴） 1把； 1.2 三叉多功能调整钳 2把； 1.3 庄头调整钳 1把； 1.4 镜圈调整钳 1把； 1.5 剪钳 1把； 1.6 多功能调整钳 1把； 1.7 螺丝刀 6把； | 5 |  |
| 18 | 抛光机 | 1 定时范围：1-5min； 2 功率：80W； 3 电压;AC 220V 50Hz； 4 抛光轮尺寸：直径最大115mm，厚度10mm； | 2 | 售后服务响售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 19 | 镜片定中心仪 | 1 双焦镜片能快速准确定位，小镜片轮廓也有清晰投影； 2 屏幕无视差、不变形、镜片布局精确； 3 镜片定位、吸盘吸定、精度补偿； 4 配有电源：110V/220V； | 2 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 20 | 镜片开槽机 | 1 开槽深度：0-0.7cm； 2 开槽宽度：0.65mm； 3 适用镜片：树脂、玻璃和PC片； 4 适用镜片厚度：1.5-11.0mm； 5 适用镜片直径：18-70mm； 6 开槽时间：60s； 7 功率：30W； | 2 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 21 | 眼镜打孔机 | 1 转速：6000r/min； 2 配用电源：AC220V/50Hz或110V/60Hz； 3 功率：100W； | 2 | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场， 验收：达到技术参数，且能正常运行1周； |
| 22 | ### 制模机 | 1 直接利用眼镜样板或现有眼镜镜片为基准来制作标准模板； 2 电源：220V/50Hz或110V/60Hz； 3 功率：50W； | 2 | 售后服务响应时间电话积极立刻响应，接到通知技术人员24小时内到现场，质保期一年，正常运行一周； |
| 23 | 超声波眼镜清洗机 | 1 外形尺寸：223X114X131mm； 2 内槽尺寸：167X90X52mm； 3 容量：0.6L； 4 超声频率：40KHz； 5 超声功率：70W； 6 工作时间可调：10min； 7 清洗器内槽为304优质不锈钢； | 1 |  |
| 24 | 折叠椅 | 功能： 1.1培训椅可折叠 1.2扶手带翻转写字板 1.3后脚垫带小滑轮 1.4加书网1。可折叠、便携； 2.承重：150kg； 3.材质：桌面是高密度聚乙烯；脚管材质是喷塑钢管； 4.规格：高78-82cm，长46-48cm 宽44-48cm 5.符合人体功能学 | 40 |  |
| 25 | 眼科仪器电动升降台 | 1.移动简单方便，噪音小，升降平稳 2.台面尺寸：宽400-480mm，长550-600mm 3.台面升降高度：不小于600mm 4.最大载重：不小于50kg 5.工作电压：220v 50HZ 6.采用金属万向脚轮 | 4 |  |